POMIARY  STRUMIENI  NEUTRONÓW  W  REAKTORZE  MARIA

K. Pytel

Świerk, listopad 2000

Spis treści:

1. WSTĘP											  5

2. WIDMO NEUTRONÓW									  6

2.1. Neutrony termiczne									  6

2.2. Neutrony epitermiczne								  8

2.3. Neutrony prędkie									10

3. PRZEKROJE CZYNNE I SZYBKOŚCI REAKCJI					12

4. EFEKTY SAMOPRZESŁANIANIA NEUTRONÓW					15

4.1. Neutrony monoenergetyczne								16

4.2. Neutrony termiczne									17

4.3. Neutrony epitermiczne i przekrój czynny "1/v"				 	18

4.4. Aktywacja rezonansowa								19

4.5. Neutrony prędkie									19

4.6. Błędy współczynników samoprzesłaniania						20

5. AKTYWACJA I SCHŁADZANIE							21

5.1. Błędy pomiaru szybkości reakcji							23

6. METODY POMIARU STRUMIENI NEUTRONÓW TERMICZNYCH		24

6.1. Metoda dwóch różnych detektorów (Au+Co)					24

6.2. Metoda dwóch detektorów z jednym w osłonie kadmowej (Au+Au[Cd])		25

6.3. Metoda pojedynczego detektora (Au, Co, AlCo)					27

7. POMIARY STRUMIENI NEUTRONÓW PRĘDKICH					28

7.1. Metoda pojedynczego detektora progowego (Ni)					28

DODATEK (Dane jądrowe detektorów)							32

REFERENCJE										34

1. WSTĘP.

Strumienie i widma neutronów są podstawowymi parametrami, charakteryzującymi badawczy reaktor jądrowy. Są to parametry lokalne, tzn. zależne od miejsca w reaktorze. Ich znajomość jest w szczególności ważna w miejscach, w których dokonywane są napromieniania tzw. materiałów tarczowych do wytwarzania izotopów promieniotwórczych.

Strumień neutronów, a właściwie gęstość strumienia neutronów  określa się jako liczbę neutronów, przechodzących we wszystkich kierunkach przez jednostkową powierzchnię w ciągu sekundy. Jednostką gęstości strumienia neutronów jest [n/cm2s].

Wewnątrz reaktora neutrony poruszają się we wszystkich kierunkach. Z dobrym przybliżeniem możemy przyjąć, że żaden kierunek nie jest uprzywilejowany; w takim przypadku mówimy o izotropowym polu neutronowym.  Jeśli neutrony wyprowadzane są z reaktora na dużą odległość poprzez tzw. kanał poziomy, wówczas mamy do czynienia z wiązką neutronów. Najczęściej poprawne jest założenie, że jest to wiązka równoległa.

Oprócz różnic w intensywności strumienia neutronów i kierunku ich ruchu, neutrony charakteryzują się różnorodnymi energiami kinetycznymi. W strumieniu neutronów występują neutrony o różnych energiach; udział neutronów o różnych energiach w widmie energetycznym zależy od miejsca w reaktorze. Przez widmo energetyczne rozumie się zależność liczby neutronów od ich energii lub bardziej precyzyjnie: gęstość strumienia neutronów, przypadających na jednostkę energii w pełnym zakresie energetycznym.

Jedną z metod pomiaru gęstości strumieni neutronów w reaktorze w całym zakresie widma energetycznego jest metoda detektorów aktywacyjnych. Specjalnie dobrane materiały o dobrze znanych przekrojach czynnych na reakcje z neutronami są najpierw poddane napromienianiu w polu neutronów w reaktorze jądrowym, gdzie w wyniku reakcji jądrowych powstają izotopy promieniotwórcze. Mierząc aktywność, czyli szybkość rozpadu promieniotwórczego takich izotopów można określić gęstość strumienia neutronów w miejscu napromieniania materiałów. Do pomiarów aktywności detektorów wykorzystuje się na ogół promieniowanie gamma, towarzyszące rozpadom promieniotwórczym powstałych izotopów promieniotwórczych.

Powszechnie stosowanymi detektorami aktywacyjnymi w zakresie tzw. neutronów termicznych i epitermicznych są pierwiastki Au i Co, które charakteryzują się względnie dużymi przekrojami czynnymi na reakcje wychwytu radiacyjnego, a także łatwo mierzalnymi liniami widmowymi promieniowania gamma. Z kolei w zakresie wysokich energii neutronów powszechnie stosowany jest nikiel.

W opisie poniższym przedstawiono szczegółowo algorytmy obliczeniowe, stosowane przy obróbce wyników pomiarów strumieni neutronów.

2. WIDMO NEUTRONÓW.

Neutrony, powstające w reaktorze jądrowym w wyniku rozszczepień mają średnie energie rzędu 2MeV. W reaktorze termicznym neutrony te są spowalniane do energii termicznych rzędu 0.025eV. Tak więc widmo energetyczne neutronów w reaktorze obejmuje co najmniej 8 rzędów wielkości.

W widmie neutronów wyróżnia się trzy główne grupy:

	neutrony termiczne, będące w równowadze termicznej z moderatorem, o energiach do kilkuset meV,

	neutrony epitermiczne o energiach w zakresie sześciu rzędów: od kilkuset meV do kilkuset keV,

	neutrony prędkie o średnich energiach rzędu 1 ¸ 2 MeV, nazywane niekiedy neutronami rozszczepieniowymi.

Podział na takie grupy wynika zarówno z samego kształtu widma neutronów, jak i ich sposobów oddziaływania z jądrami materii. Należy podkreślić, że podział ten jest dość arbitralny, a widmo neutronów w reaktorze ma charakter ciągły, bez wyraźnie zdefiniowanych granic.

Ścisłe określenie granic grup energii jest natomiast konieczne przy tzw. wielogrupowym podejściu do widma neutronów, stosowanym np. w obliczeniach fizycznych.

Podczas obróbki wyników pomiarów aktywacyjnych widmo neutronów przedstawia się jako kombinację funkcji ciągłych, co ma dobre uzasadnienie fizyczne. Przejście od funkcji ciągłych do postaci grupowej jest dość proste i zostanie omówione w dalszej części opracowania.

2.1. Neutrony termiczne.

Kiedy neutrony osiągają stan równowagi termicznej z moderatorem, wówczas ich energie są określone rozkładem energii atomów moderatora. Jeśli efekt pochłaniania neutronów jest niewielki, a tak się dzieje w przypadku dobrych moderatorów, to widmo neutronów opisane jest rozkładem Maxwella.

Parametrem charakteryzującym rozkład Maxwella jest temperatura  (indeks n wskazuje na to, że jest to tzw. efektywna temperatura neutronów). Temperaturze tej odpowiada najbardziej prawdopodobna prędkość neutronów:

gdzie: k - stała Boltzmana, a  m - masa neutronu.

Wielkością często stosowaną jako wielkość odniesienia jest prędkość neutronów:

,

której odpowiada temperatura neutronów:

oraz energia:

.

Dla tej energii (prędkości) podawane są w tablicach mikroskopowe przekroje czynne na reakcje z neutronami termicznymi; przekroje te są oznaczane jako:  lub (częściej) .

Gęstość neutronów termicznych, mających prędkość  v  oznaczamy przez nv; gęstość odpowiedniego strumienia neutronów jest: ϕv=nv⋅v. Zgodnie z rozkładem Maxwella, dla temperatury  gęstość neutronów jest opisana wzorem:

nv dv=4nπ⋅v2vT3e−v2/vT2dv					(1)

gdzie:	n - całkowita gęstość neutronów:

n=0∞nvdv

Rozkład (1), wyrażony w funkcji energii jest postaci:

nE dE=2nπEkTn e−EkTn dEkTn

(temperatury we wszystkich wzorach podawane muszą być w K).

Parametrami charakteryzującymi widmo neutronów termicznych są:

	całkowita gęstość neutronów:  n,

	efektywna temperatura neutronów: .

Dla idealnego spowalniacza, w którym można pominąć efekt pochłaniania neutronów, temperatura neutronów jest po prostu temperaturą moderatora. W przypadku niewielkiej absorpcji można stosować [1] z dobrym przybliżeniem zależność:

Tn=Tm⋅1+1.82ΣakTmξΣs					(2)

gdzie: ΣakTm - makroskopowy przekrój czynny na absorpcję neutronów termicznych o energii kTm, odpowiadającej rzeczywistej temperaturze moderatora ,

ξΣs - zdolność spowalniania moderatora.

Przyjmując, że makroskopowy przekrój czynny na absorpcję zależy od energii jak "1/v" oraz wartości współczynników spowalniania są przyjęte wg [1], wzór (2) dla trzech podstawowych materiałów spowalniających w reaktorze MARIA jest postaci:

Tn=Tm+0.218⋅TmdlaberyluTn=Tm+0.162⋅TmdlagrafituTn=Tm+0.439⋅Tmdlawody				(3)

(temperatury wyrażone są w K).

W dalszych obliczeniach temperatury neutronów określa się wg wzorów (3), wybierając odpowiedni materiał moderatora. Jeśli zatem np. aktywacja odbywa się w zasobniku w kanale izotopowym w berylu, wówczas dominującym materiałem moderującym jest beryl. Natomiast w przypadku napromieniania w kanale izotopowym berylowym, lecz bezpośrednio w wodzie (np. bez szczelnego zasobnika), dominującym materiałem spowalniającym jest woda.

2.2. Neutrony epitermiczne.

Spowalnianie neutronów w moderatorze przebiega na ogół w ten sposób, że średnia logarytmiczna strata energii x na jedno zderzenie z jądrem moderatora jest stała dla całego zakresu energii:  Przy pominięciu absorpcji prowadzi to do następującej zależności gęstości neutronów epitermicznych od energii:

nepiE~1/E=1/v2

Widmo neutronów termicznych i epitermicznych można zatem zapisać w postaci:

nv=4nπ⋅1−rbv2vT3e−v2/vT2+rΔvvTv2

gdzie:	r - indeks epitermiczny,

Δv - funkcja łączenia/odcięcia widma maxwellowskiego i części "1/v".

Parametr  b  oblicza się dla określonej funkcji łączenia:

b=0∞4πΔvvTv2dv

Funkcja łączenia Δv jest ciągła i zmienia się od 0 do 1 w obszarze: , a następnie jest równa 1 powyżej energii  . W literaturze są cytowane różne postaci funkcji Δv [1,3,4]; w obliczeniach prowadzonych dalej przyjęto zależność [2]:

ΔE=11−0.261+E/16.4kTn5+4.75kTnE7				(4)

której odpowiada wartość parametru:  . W większości przypadków wystarczy dalej założenie, że funkcja Δv zmienia się skokowo od 0 do 1 przy energii  takiej, aby spełniona była zależność:  . Funkcji łączenia (4) odpowiada wartość: .

Na rys. 1 pokazano typowy kształt widma neutronów termicznych i epitermicznych (obie składowe zaznaczono również oddzielnie; funkcja łączenia opisana jest wzorem (4)).

Rys. 1. Widmo gęstości strumienia  j (E)  neutronów termicznych i epitermicznych ()

Parametrem charakteryzującym część epitermiczną w widmie neutronów jest indeks epitermiczny:  r.

2.3. Neutrony prędkie.

Neutrony prędkie powstają w trakcie rozszczepień jąder U-235 i ich widmo jest dość dobrze określone [1, 2]. Widmo to, tzw. widmo rozszczepieniowe, opisuje rzeczywiste spektrum neutronów jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa.  W obszarze moderatora, gdzie na ogół dokonuje się napromieniań, widmo to może znacznie odbiegać od widma rozszcze-pieniowego.

Kształt widma neutronów prędkich w określonym miejscu rdzenia reaktora można otrzymać z wielogrupowych obliczeń neutronowych z uwzględnieniem geometrii i składu materiałowego rdzenia. W tym przypadku widmo neutronów prędkich przedstawia się w postaci grupowych strumieni neutronów. Dla  i-tej  grupy strumień neutronów   jest zdefiniowany jako:

ϕi=Ei,minEi,maxϕ E dE

gdzie:	 - odpowiednio minimalna i maksymalna energia neutronów w grupie.

Całkowity strumień neutronów prędkich podaje się zwykle jako całkowity strumień neutronów o energiach powyżej pewnej energii granicznej  :

ϕf=Eg∞ϕ E dE					(5)

Kształt widma rozszczepieniowego jest  najczęściej opisywany krzywą ciągłą; dla uranu-235 stosuje się następujące wzory empiryczne [1]:

ϕE=0.484⋅e−E⋅sinh2EϕE=0.452⋅e−1.036E⋅sinh2.29EϕE=0.770⋅E⋅e−E/1.29

gdzie: energie  E  wyrażone są w [MeV].

W Tabeli 1 zestawiono widma neutronów prędkich w 6-ciu grupach energetycznych (podział na grupy zgodny z podziałem kodu WIMS [5]) dla widma rozszczepieniowego i widma obliczonego za pomocą kodu WIMS/D4 dla obszaru berylu w reaktorze MARIA. Widma zostały unormowane do 1 dla energii neutronów powyżej 0.5 MeV.

Oba widma zostały również pokazane na rys. 2; wykres pozwala na lepsze uwypuklenie różnic, jakie można obserwować między widmami neutronów prędkich w różnych miejscach rdzenia reaktora.

Tabela 1. Widma neutronów prędkich w 6-ciu grupach energetycznych.

| Nr. grupy | Emin [MeV] | Emax [MeV] | Widmo rozszczepieniowe | Reaktor MARIA Beryl Grafit Woda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.0655 | 10 | 0.026 | 0.018 | 0.018 | 0.038 |
| 2 | 3.679 | 6.0655 | 0.120 | 0.069 | 0.070 | 0.119 |
| 3 | 2.231 | 3.679 | 0.234 | 0.138 | 0.184 | 0.245 |
| 4 | 1.353 | 2.231 | 0.265 | 0.293 | 0.255 | 0.229 |
| 5 | 0.821 | 1.353 | 0.215 | 0.229 | 0.228 | 0.190 |
| 6 | 0.5 | 0.821 | 0.140 | 0.253 | 0.245 | 0.179 |

Rys. 2. Widmo gęstości strumienia neutronów prędkich.

3. PRZEKROJE CZYNNE I SZYBKOŚCI REAKCJI.

Szybkość reakcji, czyli prawdopodobieństwo, że w jednostce czasu zajdzie dana reakcja jądrowa jest określona wzorem:

α=nv0σ=0∞nvσvvdv					(6)

gdzie: σ - efektywny przekrój czynny zdefiniowany jako przekrój czynny detektora aktywacyjnego o idealnej charakterystyce  "1/v", który w danym widmie neutronów będzie miał tę samą szybkość reakcji  a.

Efektywny przekrój czynny jest zatem określony jako:

σ=0∞nv σv vdvv00∞nv dv

Do określenia szybkości reakcji (6) konieczna jest znajomość przekroju czynnego w funkcji energii/prędkości: σv. W bardzo szerokim zakresie energii dla większości reakcji przekroje czynne są typu "1/v", to znaczy w ich zależności od energii dominuje składowa "1/v". Zależność idealnego przekroju czynnego typu "1/v" od prędkości neutronu byłaby postaci:

σv=σ0v0v

i efektywny przekrój czynny byłby równy: σ=σ0.

W obszarze energii termicznych odchylenia od takiego przebiegu mają gładki charakter, natomiast w obszarze energii epitermicznych na gładką krzywą typu "1/v" nałożona jest struktura rezonansowa. Na skutek tych odchyleń efektywny przekrój czynny σ ma postać:

σ=σ0g+rTnT0s0

gdzie  czynnik  g  reprezentuje odchylenie od zależności "1/v" w obszarze termicznym, nato-miast  s0 - w obszarze epitermicznym.

Oba czynniki określone są wzorami:

gTn=1v0σ0⋅0∞4πv3vT3exp−v2vT2σvdvs0=1σ02π0∞σE−gσ0E0/EΔEdEE=1σ02πI'

i można je obliczyć na podstawie eksperymentalnie zmierzonych przekrojów czynnych na daną reakcję. Wielkość   jest tzw. całką rezonansową i wraz z przekrojem czynnym:    są podstawowymi wielkościami fizycznymi, nieodzownymi do obliczeń szybkości reakcji. Wielkości te można znaleźć w tablicach przekrojów czynnych na reakcje jądrowe z neutronami termicznymi i epitermicznymi np. w [6]. Współczynnik  g , na ogół nieznacznie różniący się od 1,  jest zależny od temperatury neutronów i można go przedstawić w postaci prostego wielomianu od   lub odnaleźć w odpowiednich tablicach [3].

Wzór (6) można przepisać teraz w innej postaci:

α=nv0σ0g1−rb+grb+rTn/T0s0				(7)

Trzy człony w nawiasie kwadratowym reprezentują poszczególne wkłady do aktywacji:

	g1−rb - aktywacja z przekrojem czynnym typu "1/v" (wraz z odchyleniem, uwzględnionym  poprzez współczynnik g) w widmie maxwellowskim,

	 - aktywacja z przekrojem czynnym typu "1/v" w widmie neutronów typu "1/E" powyżej energii łączenia  ,

	 - aktywacja rezonansowa w widmie neutronów typu "1/E".

Dwa pierwsze człony redukują się wprawdzie do współczynnika  g, lecz ich rozdzielenie jest uzasadnione wówczas, gdy należy uwzględnić efekty samoprzesłaniania neutronów. Efekty samoprzesłaniania są różne dla poszczególnych typów aktywacji o czym będzie mowa w następnym rozdziale.

Jedna z metod pomiaru strumieni neutronów termicznych i epitermicznych polega na aktywacji detektorów w osłonie kadmowej. Kadm (dokładniej izotop 113Cd) posiada bardzo duży przekrój czynny na pochłanianie neutronów termicznych o energiach poniżej ~0.5eV. Powyżej tej energii przekrój czynny na absorpcję gwałtownie spada; z dobrym przybliżeniem można przyjąć, że filtr kadmowy "odcina" wszystkie neutrony termiczne o energiach poniżej pewnej energii progowej  , natomiast wszystkie neutrony o wyższych energiach są prze-puszczane przez osłonę bez strat.

Energia progowa  jest większa od umownej granicy między widmem maxwel-lowskim a widmem epitermicznym "1/E". Tak więc aktywacja próbki, umieszczonej za osłoną kadmową, zachodzi pod wpływem neutronów epitermicznych. Szybkość reakcji w takiej próbce określona jest wzorem:

αCd=nv0σ0rTn/T0g16E0πECd+s0					(8)

Powszechne stosowanie filtrów kadmowych oraz złota w pomiarach strumieni neutronów spowodowało, że stosunek szybkości aktywacji Au bez osłony kadmowej (7) do szyb-kości reakcji z filtrem (8) uznano za wskaźnik widma neutronów epitermicznych. Stosunek ten, nazywany stosunkiem kadmowym dla złota RCdAu, określony jest wzorem:

RCdAu=αAuαCdAu=g+rTn/T0s0rTn/T04gE0πECd+s0

Dla ustalonej energii progowej  zależność ta wiąże jednoznacznie indeks epiter-miczny:   ze stosunkiem kadmowym dla złota:  RCdAu. Zwykle przyjmuje się, że RCdAu określony jest dla energii progowej: ECd=0.5 eV oraz dla nieskończenie cienkiej folii złota w celu wyeliminowania efektu samoprzesłaniania neutronów.

Energia progowa    mieści się w granicach:   i zależy zarówno od grubości osłony kadmowej, jak i jej kształtu. Na podstawie danych eksperymentalnych [2] energie progowe w funkcji grubości kadmu d[mm], aproksymowano wielomianami; przybliżenia te zestawiono poniżej.

Wiązka neutronów, płaski filtr Cd.	ECdd=0.318+0.244⋅d−0.053⋅d2

Izotropowy strumień neutronów:

podwójny filtr płaski		ECdd=0.393+0.350⋅d−0.067⋅d2

filtr kulisty			ECdd=0.321+0.235⋅d−0.041⋅d2

filtr cylindryczny		ECdd=0.300+0.315⋅d−0.069⋅d2

Energie progowe, obliczone w powyższych wzorach wyrażone są w [eV].

4. EFEKTY SAMOPRZESŁANIANIA NEUTRONÓW.

Wzory na szybkości reakcji, przedstawione dotychczas, dotyczyły tzw. nieskończenie rozcieńczonych tarcz. Detektory aktywacyjne w postaci folii, drutów itp. są wykonywane z materiałów o dużym przekroju czynnym na aktywację, takich jak np. złoto, kobalt itd. W takim przypadku nawet przy niewielkich rozmiarach detektorów, ich grubość optyczna dla neutronów, czyli iloczyn grubości przez makroskopowy przekrój czynny na absorpcję, wpływa na rozkład aktywności w próbce. Jest to tzw. efekt samoprzesłaniania neutronów.

Efekt samoprzesłaniania zależy od wielkości przekroju czynnego na pochłanianie neutronów, kształtu i rozmiarów próbki poddanej napromienianiu oraz od rodzaju pola neutronowego (izotropowy strumień lub wiązka neutronów). W przypadku próbki umieszczonej w izotropowym strumieniu neutronów termicznych uwzględnia się jeszcze dodatkowo efekt de-presji strumienia neutronów w pobliżu próbki. Efekt ten zależy nie tylko od próbki ale również od właściwości spowalniających ośrodka, w którym  próbka się znajduje.

Szybkość reakcji dla dużej próbki, czyli wymagającej uwzględnienia efektu samoprzesłaniania, oblicza się ze wzoru:

α=nv0σ0GthHg1−rb+G1/vgrb+GresrTn/T0s0

gdzie:   oznaczają współczynniki samoprzesłaniania odpowiednio dla aktywacji w widmie maxwellowskim, aktywacji składnika "1/v" w widmie "1/E" oraz aktywacji rezonansowej, natomiast  H - współczynnik depresji strumienia neutronów termicznych w otoczeniu próbki/detektora. W przypadku aktywacji próbki za osłoną kadmową szybkość reakcji liczona jest ze wzoru:

αCd=nv0σ0rTn/T0G1/vCdg16E0πECd+Gress0

gdzie współczynnik   jest liczony dla innej energii "odcięcia" niż   (patrz niżej).

Poniżej zostaną przedstawione wzory do obliczeń współczynników samoprzesłaniania dla folii, drutów i innych próbek cylindrycznych z uwzględnieniem zarówno rodzaju aktywacji jak i typu pola neutronowego [2].

4.1. Neutrony monoenergetyczne.

Folie.

Niech  oznacza grubość optyczną folii gdzie: d - grubość folii, a   - makroskopowy przekrój czynny na absorpcję dla danej energii neutronów. Współczynnik samoprzesłaniania  G  oblicza się ze wzorów:

G=1−3x4−x26+x348+x2⋅lnx+γ...(I)G=1−exp−xx W				(9)

gdzie:   - stała Eulera;  symbole (I) oraz (W) wskazują na typ pola neutronowe-go: odpowiednio izotropowe pole i wiązka neutronów. Wzór (9) może być stosowany dla folii, czyli wówczas gdy jej grubość jest co najmniej o rząd mniejsza od wymiaru poprzeczne-go. Ponadto, przybliżenie (9) jest poprawne dla  x<0.1.

Druty.

Dla  drutów x=rΣa oznacza promień optyczny (r - promień drutu). Wzory do obliczania współczynników samoprzesłaniania są postaci:

G=1−4x3−x22⋅lnx2+γ−54−x424⋅lnx2+γ−76...(I)G=1−π2x+43x2−π4x3+1645x4... (W)		(10)

Wzory (10) są poprawne, gdy promień drutu jest co najmniej o rząd mniejszy od jego długości oraz dla x<0.1.

Inne kształty.

We wszystkich przypadkach, w których nie mogą być zastosowane wzory (9) i (10) używa się innego przybliżenia:

(11)

Średnia grubość optyczna próbki x , liczona jest ze wzoru:

x=2VS⋅Σa						 (12)

gdzie:  V - objętość próbki, 	S - całkowita powierzchnia próbki.

4.2. Neutrony termiczne.

Współczynniki samoprzesłaniania, określone powyżej, zależą poprzez przekroje czynne Σa od energii neutronów. Aby określić efektywny współczynnik samoprzesłaniania dla danego typu aktywacji należy dokonać uśrednienia współczynnika GE po energii z odpowiednim widmem neutronów i przekrojem czynnym. I tak np. dla współczynnika , czyli aktywacji w widmie maxwellowskim dokonuje się uśrednienia:

Gth=GE σE ϕE dEσE ϕE dE				(13)

gdzie:	ϕE - rozkład Maxwella,

σE~1/E- przekrój czynny typu "1/v".

Można pokazać [1], że najlepszym przybliżeniem  współczynnika  jest:

Gth≃GkTn

czyli wartość odpowiadająca najbardziej prawdopodobnej prędkości neutronów. Wzory (9).. (12) pozostają słuszne dla różnych kształtów i wielkości próbek.

Dla izotropowego strumienia neutronów termicznych wprowadza się współczynnik depresji strumienia  H, który zależy od średniego promienia próbki  R i ośrodka, w którym następuje napromienianie próbki. Współczynnik ten oblicza się ze wzoru [1]:

H=11+χcxGth

gdzie: 	x - grubość optyczna próbki dla neutronów termicznych,

- współczynnik samoprzesłaniania.

Współczynnik  χc dla trzech podstawowych ośrodków spowalniających, stosowanych w reaktorze MARIA wynosi:

χc=21.5⋅1−e−0.04⋅R−0.75dlaberyluχc=30.6⋅1−e−0.016⋅R−0.75dlagrafituχc=9.6⋅1−e−0.3085⋅R−0.75dlawody

4.3. Neutrony epitermiczne i przekrój czynny "1/v".

Współczynniki samoprzesłaniania  G1/v lub  G1/vCd oblicza się za pomocą wzoru (13) przy następujących założeniach:

	makroskopowe przekroje czynne na absorpcję są bardzo małe w zakresie energii epitermicznych i we wzorach (9)...(12) można ograniczyć się do najmniejszych członów rozwinięcia,

	funkcja łączenia  ΔE zmienia się skokowo od  0  do  1  w punkcie:   i widmo energetyczne neutronów jest postaci: "1/E",

	dla aktywacji w osłonie kadmowej rolę energii granicznej zamiast  pełni  .

We wzorach przedstawionych poniżej makroskopowe przekroje czynne na pochłanianie przyjmuje się dla energii:  lub .

Folie.

G1/v=1+x4⋅lnx+γ−2...(I)G1/v=1−x4... (W)x=dΣaμkTn

Druty.

G1/v=1−23x...(I)G1/v=1−π4x...(W)x=rΣaμkTn

Inne kształty.

G1/v≃11+x...(I,W)x=2VSΣaμkTn

4.4. Aktywacja rezonansowa.

Istnieją wprawdzie wzory teoretyczne do obliczeń współczynników samoprzesłaniania  dla  aktywacji rezonansowej [1,2], lecz ich stosowanie wymaga przyjęcia szeregu założeń, a zgodność z danymi pomiarowymi nie jest najlepsza [2]. Ponadto, niektóre procesy fizyczne, takie jak np. silne rozpraszanie rezonansowe, silnie wpływają na efekt samoprzesłaniania.

Z tych powodów najlepszą dokładność zapewniają wyniki eksperymentalne. Poniżej zestawiono wzory empiryczne, opisujące zależność współczynników   od geometrii próbki dla dwóch podstawowych detektorów strumieni neutronów:  Au i Co.

Współczynniki  samoprzesłaniania dla aktywacji rezonansowej obliczane są ze wzoru:

Gresy=11+y⋅Wlny

gdzie:	y - parametr charakteryzujący grubość próbki [g/cm2],

Wlny - wielomian, dopasowany do danych doświadczalnych [2].

Dla próbek w postaci folii parametr  y  równy jest iloczynowi grubości i gęstości próbki (y - gęstość powierzchniowa):   . Dla próbek walcowych:  ,  gdzie:   - średnica próbki.

Wielomiany  Wlny dla różnych kształtów próbek zestawiono poniżej:

Folia  Au

Drut  Au

Folia  Co

Drut  Co

4.5. Neutrony prędkie.

Ze względu na bardzo małe przekroje czynne na reakcje jądrowe z neutronami prędki-mi efekt ich samoprzesłaniania jest pomijalnie mały.

4.6. Błędy współczynników samoprzesłaniania.

Współczynniki samoprzesłaniania  G  zmieniają się w zakresie [0..1]; brak efektu samo-przesłaniania oznacza:  . Jest oczywiste, że dla  błąd jego określenia jest: . Błąd ten wzrasta wraz ze zmniejszeniem się wartości współczynnika samoprzesłaniania. W dalszych obliczeniach przyjęto następującą zależność, opisującą błąd tego współczynnika:

ΔG=ε1−G

Na podstawie analizy danych doświadczalnych [2] przyjęto, że współczynnik proporcjonalności: .

5. AKTYWACJA  I  SCHŁADZANIE.

W wyniku aktywacji neutronowej materiału detektora powstaje izotop promieniotwórczy, który następnie ulega rozpadowi. Pomiar aktywności tego izotopu, czyli szybkości jego rozpadu stanowi źródło informacji o szybkości aktywacji i tym samym o gęstości strumieni neutronów.

Jeśli przez  N  oznaczymy ilość jąder tarczy-detektora, a przez   X - ilość jąder powstającego izotopu promieniotwórczego, to zmiany w czasie obu wielkości podczas procesu aktywacji opisują równania:

dNdt=−NαN0=N0dXdt=Nα−λX−αxXX0=0				(14)

gdzie:	 - szybkość reakcji aktywacji, opisana w rozdziale 3,

- szybkość wypalania izotopu promieniotwórczego, do której również stosują się równania omówione w rozdziale 3.

Równanie (14) opisuje najprostszy proces aktywacji z uwzględnieniem jednak efektów wypalania zarówno izotopu wyjściowego (równanie pierwsze we wzorze (14)), jak i powstającego izotopu promieniotwórczego (człon    w drugim równaniu).

Efekt wypalania izotopu wyjściowego (człon  Na) jest na ogół niewielki, jeśli proces aktywacji detektora jest prowadzony niezbyt długo. Jednak ze względu na wysokie przekroje czynne na aktywację materiału detektora oraz dla uniknięcia błędów systematycznych warto ten efekt uwzględnić. Zwłaszcza, że znana jest np. metoda oceny fluencji neutronów termicznych (iloczyn strumienia i czasu) za pomocą pomiaru stopnia wypalenia detektora Au. W przypadku reakcji progowych na neutronach prędkich, efekt wypalania tarczy jest do pominięcia ze względu na małe przekroje czynne tych reakcji.

Niektóre izotopy promieniotwórcze, powstające podczas aktywacji detektorów neutronowych mają bardzo duże przekroje czynne na wychwyt neutronów termicznych. I tak np. w reakcji  n,γ na złocie, powstaje izotop promieniotwórczy  o przekroju czynnym: σ0=26736 barn; przekrój ten jest tak duży, że np. w strumieniu neutronów   proces wypalania  przebiega równie szybko jak proces naturalnego rozpadu promieniotwórczego. Jeszcze silniejszy efekt wypalania występuje podczas reakcji progowej na neutronach prędkich: Nin,pCo. Przekrój czynny  na wychwyt neutronów termicznych jest równy: σ0=136000 barn i efekt wypalania   musi być uwzględniony w obliczeniach.

Aktywność izotopu promieniotwórczego na zakończenie procesu aktywacji w stałym strumieniu neutronów wynosi:

Ata=λXta=Asatλλ'−αe−αta−e−λ'ta				(15)

gdzie:	 - czas aktywacji,

λ'=λ+αx - stała rozpadu i wypalania izotopu promieniotwórczego.

Asat=N0α - aktywność nasycenia dla danego strumienia neutronów osiągnięta dla bardzo długiego czasu aktywacji i przy pominięciu efektu wypalania tarczy.

Po aktywacji detektora następuje czas jego schładzania do chwili rozpoczęcia pomiaru aktywności. Aktywność detektora, zmierzona po czasie aktywacji   i czasie schładzania , powinna wynosić:

Ata,tc=Asatλλ'−αe−αta−e−λ'tae−λtc=Asatηta,tc		(16)

Aktywacja detektora może niekiedy przebiegać w kilku cyklach, składających się z okresów aktywacji i schładzania:  ta1,tc1,ta2,tc2,...,tan,tcn. Po zakończeniu kolejnych cykli człon czasowy:  η przyjmuje wartości:

η1=λλ'−αe−αta1−e−λ'ta1e−λtc1η2=η1e−λ'ta2+λλ'−αe−αta2−e−λ'ta2e−λtc2⋮ηn=ηn−1e−λ'tan+λλ'−αe−αtan−e−λ'tane−λtcn				(17)

i wartość ηn może zostać użyta w równaniu (16). Wzory (17) są poprawne jedynie przy za-łożeniu, że strumień neutronów w kolejnych cyklach był stały. W przeciwnym wypadku stałe:  i   musiałyby być modyfikowane w każdym cyklu.

Do wyliczenia członu czasowego η konieczna jest znajomość strumieni neutronów (stałe  i ). Jednak przy stosowaniu detektorów aktywacyjnych, strumienie neutronów nie są a priori znane. Konieczne jest zatem zastosowanie procedury iteracyjnej, której kolejne kroki przedstawiają się następująco:

a.	Założenie w zerowym kroku iteracji, że stałe  i  są równe 0.

b.	Obliczenie członu czasowego η0 w zerowym przybliżeniu i korzystając ze zmierzonej aktywności  oraz wzoru (15) obliczenie  aktywności nasycenia:  .

c.	Wyznaczenie szybkości reakcji  , a stąd strumieni neutronów.

d.	Obliczenie szybkości reakcji wypalania  .

e.	W kolejnych krokach iteracyjnych powtórzenie operacji  (b...d) aż do osiągnięcia dobrej zbieżności członu czasowego.

5.1 Błąd pomiaru szybkości reakcji.

Szybkości reakcji, zachodzących w detektorze oblicza się na podstawie zmierzonej aktywności detektora, jego masy oraz warunków aktywacji i schładzania:

α=ANm⋅m⋅η

gdzie: 	A - aktywność detektora,

- liczba jąder detektora na jednostkę masy,

m - masa detektora,

h - człon czasowy.

Błąd szybkości reakcji obliczany jest ze wzoru:

Δαα2=ΔAA2+Δmm2+Δηη2				(18)

Błąd aktywności pochodzi bezpośrednio z pomiarów aktywności. Masy detektorów są niewielkie i są mierzone na wadze analitycznej z dokładnością:  Δm=0.01mg.

Podstawowym źródłem błędów członu  η  są czasy: aktywacji ta i schładzania . Stałe rozpadu l są znane z bardzo dużą dokładnością, natomiast stałe  i  są jednak zwykle kilkakrotnie mniejsze od stałej rozpadu i ich błędy można również pominąć.

Do oceny błędu członu czasowego wygodnie jest przedstawić ten człon w postaci przybliżonej, poprawnej gdy czasy aktywacji i schładzania są krótkie w porównaniu z okresem rozpadu izotopu powstającego w czasie aktywacji:

ηta,tc≃λtae−λtc

Błąd względny takiego przybliżenia jest równy:

Δηη2=Δtata2+λΔtc2

a dla napromieniania cyklicznego w miejsce czasu aktywacji należy wstawić sumaryczny czas aktywacji:  Σntan.

W praktyce pomiarowej błąd pomiaru czasu aktywacji wynosi około:   dla pojedynczego cyklu aktywacji oraz:   dla kilku cykli. Z kolei błąd określenia czasu schładzania może dochodzić do:  . Te wartości są zwykle używane w analizie błędów pomiarowych.

6. METODY POMIARU STRUMIENI NEUTRONÓW TERMICZNYCH.

Wśród metod pomiaru strumienia neutronów termicznych za pomocą detektorów aktywacyjnych można wymienić trzy:

	Metoda dwóch różnych detektorów np. Au i Co.

	Metoda dwóch identycznych detektorów z jednym aktywowanym w osłonie kadmowej np. Au i Au w kadmie.

	Metoda pojedynczego detektora aktywacyjnego, wymagająca znajomości indeksu epitermicznego np. Au, Co, stop AlCo.

6.1. Metoda dwóch różnych detektorów (Au +Co).

W metodzie tej dwa różne detektory są aktywowane w tym samym polu neutronów. Są to np. folie Au i Co umieszczone obok siebie (należy unikać stykania się folii płaszczyznami, aby nie zwiększać efektu samoprzesłaniania).

Po wykonaniu pomiarów aktywności obu detektorów należy rozwiązać układ równań:

α1=nv0⋅β11+rβ12α2=nv0⋅β21+rβ22					(19)

gdzie:				αi=AiNm,imiηi

βi1=σ0,iGth,iHigi

βi2=σ0,i⋅Gres,iTnT0s0,i+G1/v,igib−Gth,iHigib

Rozwiązaniem równań (19) są:

nv0=α1β22−α2β12β11β22−β12β21 r=α2β11−α1β21α1β22−α2β12			(20)

Błędy wielkości:  nv0 i  r  oblicza się z równań:

Δ2nv0=nv0θ2β222Δ2z1+β122Δ2z2Δ2r≃Δ2z1/β122				(21)

gdzie:

Δ2z1=Δ2β11+r2Δ2β12+Δ2α1/nv02Δ2z2=Δ2β21+r2Δ2β22+Δ2α2/nv02θ=β11β22−β12β21				(22)

oraz błędy poszczególnych składowych  αi są liczone wg wzoru (18) natomiast pozostałych składowych - wg wzorów:

Δβi1βi12=Δσ0,iσ0,i2+ε1−Gth,iGth,i2Δβi2βi22=Δσ0,iσ0,i2+σ0,iβi2TnT0Gres,iΔs0,i2+σ0,iεβi22Δ2GiΔ2Gi=Tn/T0s0,i1−Gres,i2+gib1−G1/v,i2+Higib1−Gth,i2	(23)

6.2. Metoda dwóch detektorów z jednym w osłonie kadmowej (Au+Au[Cd]).

W metodzie tej dwa identyczne detektory są aktywowane w tym samym polu neutronów. Zróżnicowanie odpowiedzi detektorów na neutrony termiczne i epitermiczne uzyskuje się poprzez aktywację jednego z detektorów w osłonie kadmowej. Ze względu na wysoki udział aktywacji rezonansowej w metodzie tej jako detektor stosuje się Au.

Osłona kadmowa powoduje zaburzenie strumienia neutronów w promieniu kilkudziesięciu milimetrów wokół osłony. Detektor Au, aktywowany bez filtra, nie może się zatem znajdować w tym samym miejscu reaktora, co detektor aktywowany w osłonie. Aby uniknąć tej niejednoznaczności można zastosować trzy sposoby:

·	Oprócz dwóch detektorów Au (jeden w osłonie Cd) stosuje się jeszcze trzeci detektor do pomiaru względnego rozkładu gęstości strumienia neutronów termicznych (np. drut Cu lub AlCo). Pomiar względnego rozkładu strumieni pozwala na odniesienie strumieni neutronów termicznych do określonej pozycji rdzenia.

·	Napromienianie detektorów w takim miejscu rdzenia, w którym nierównomierności rozkładu strumieni neutronów są pomijalnie małe. Metoda ta w bardzo poważnym stopniu ogranicza miejsca pomiaru strumieni; w zasadzie możliwe są pomiary tą metodą w środku rdzenia lub w instalacji do napromieniań z ujednorodnionym strumieniem neutronów.

·	Przeprowadzenie aktywacji obu detektorów w tym samym miejscu lecz w różnym czasie. Metoda jest mało przydatna ze względu na dodatkowe błędy pomiarowe jak również na znaczne wydłużenie czasu, potrzebnego na wykonanie aktywacji.

W najczęściej stosowanej metodzie, polegającej na uwzględnieniu rozkładu strumieni neutronów termicznych określa się współczynniki rozkładu strumieni: ζ, które oznaczają względną wartość strumienia neutronów w miejscu lokalizacji detektora. Wartości ζ mierzone są najczęściej względem maksimum rozkładu strumienia..

Równania (19)...(23) ulegają teraz pewnej modyfikacji. Rozwiązaniami układu rów-nań:

α1=nv0⋅β11+rβ12α2=nv0⋅rβ22

gdzie:				αi=AiNm,imiηiζi

β11=σ0Gth,1H1g1

β12=σ0⋅Gres,1TnT0s0+G1/v,1g1b−Gth,1H1g1b

β22=σ0⋅Tn/T0Gres,2s0+G1/v,2g24E0/πECd

są:

nv0=α1β22−α2β12β11β22r=α2β11α1β22−α2β12

Błędy wielkości:   i  r  oblicza się natomiast z równań:

Δ2nv0=nv0β11β222β222Δ2z1+β122Δ2z2Δ2r≃Δ2z1/β122

gdzie:

Δ2z1=Δ2β11+r2Δ2β12+Δ2α1/nv02Δ2z2=r2Δ2β22+Δ2α2/nv02

oraz błędy poszczególnych składowych   są liczone wg wzoru (18) natomiast pozostałych składowych - wg wzorów:

Δβ11β112=Δσ0σ02+ε1−Gth,1Gth,12

Δβi2βi22=Δσ0σ02+TnT0σ0βi2Gres,iΔs02+σ0εβi22Δ2GiΔ2G1=Tn/T0s01−Gres,12+g1b1−G1/v,12+H1g1b1−Gth,12

Δ2G2=TnT0s01−Gres,22+g24E0πECd1−G1/v,22

6.3. Metoda pojedynczego detektora (Au, Co, AlCo).

Metoda ta pozwala na zmierzenie tylko jednej wielkości: strumienia lub fluencji neutronów  (nv0 lub nv0t) . Do tego celu konieczna jest znajomość indeksu epitermicznego  r. Ponieważ indeks epitermiczny może być znany z małą dokładnością zalecane jest stosowanie przy tej metodzie detektora kobaltowego; w tym przypadku udział aktywacji rezonansowej jest niewielki i błąd   nieznacznie wpływa na wartość strumienia neutronów. Detektor kobaltowy jest często stosowany jako monitor fluencji neutronów termicznych ze względu na długi okres rozpadu. Stosowane są również stopy kobaltu z innymi metalami (np. AlCo z zawartością kobaltu 0.1%) co znakomicie rozszerza zakres mierzonych fluencji i strumieni neutronów.

Szybkość aktywacji pojedynczego detektora jest określona wzorem:

α=nv0⋅β1+rβ2

gdzie:					α=ANmmη

β1=σ0GthHg

β2=σ0⋅GresTnT0s0+G1/vgb−GthHgb

Błąd strumienia neutronów wynosi:

Δnv0nv02=Δαα2+nv0α2Δ2β1+β22Δ2r+r2Δ2β2

a błędy poszczególnych składowych - analogicznie do  (23):

Δβ1β12=Δσ0σ02+ε1−GthGth2

Δβ2β22=Δσ0σ02+TnT0σ0β2GresΔs02+σ0εβ22Δ2F

Δ2F=Tn/T0s01−Gres2+gb1−G1/v2+Hgb1−Gth2

Jako błąd indeksu epitermicznego przyjmuje się stałą wartość: Δr=0.01; jest to typowy błąd pomiaru tej wielkości.

7. POMIAR STRUMIENIA NEUTRONÓW PRĘDKICH.

Do pomiaru strumieni neutronów prędkich wykorzystuje się tzw. reakcje progowe jak np. (n,p), (n,a), (n,2n) czy (n,n¢). Przekroje czynne na te reakcje charakteryzują się tym, że znikają poniżej pewnej energii neutronów, czyli tzw. energii progowej. Wartości tych przekrojów są na ogół niewielkie i efekt wypalania detektora można pominąć.

Jednoczesne użycie kilku różnych detektorów progowych pozwala na pomiar kilku parametrów widma neutronów prędkich, np. widma neutronów w kilku grupach energetycznych. Ściśle mówiąc, użycie  n  detektorów pozwala na zmierzenie strumienia neutronów prędkich w  n  grupach energetycznych. Pomiary widm neutronów prędkich za pomocą kilku detektorów są kosztowne i pracochłonne i nie są powszechnie stosowane w reaktorze MARIA; stosuje się pojedynczy detektor progowy, a kształt widma neutronów prędkich uzyskuje się z obliczeń widmowych (rozdział 2.3).

7.1. Metoda pojedynczego detektora progowego (Ni).

Reakcja  progowa Nin,pCo charakteryzuje się stosunkowo dużym przekrojem czynnym i względnie niską energią progową (0.76 MeV). Ponadto pomiar aktywności  jest prostym pomiarem spektrometrycznym, prowadzonym za pomocą detektora półprzewodnikowego. Wszystko to stanowi o atrakcyjności niklu jako detektora neutronów prędkich.

W reakcji  Nin,pCo powstaje  w dwóch stanach izomerycznych:  i metastabilnym Co. Względna wydajność kanału reakcji: Nin,pCo wynosi 68.7% [7]. Schemat aktywacji Ni oraz rozpadu i wypalania produktów aktywacji pokazany jest na rys.3.

W rozdziale 5 opisano prosty model aktywacji i schładzania, uwzględniający jedynie aktywację i wypalanie materiału detektora oraz rozpad i wypalanie powstającego izotopu promieniotwórczego. Model ten był poprawny dla detektorów Au i Co, lecz nie może być stosowany w przypadku reakcji Nin,pCo.

Jeśli przez  N  oznaczymy całkowitą liczbę jąder 58Ni w detektorze, a przez   i  odpowiednio zawartości  i 58mCo, to proces aktywacji opisany jest równaniami:

dXgdt=Nkα+λmXm−λgXg−σthgnv0XgdXmdt=N1−kα−λmXm−σthmnv0Xm

gdzie:	λg,λm - stałe rozpadu, odpowiednio dla  i 58mCo,

σthg,σthm - przekroje czynne na pochłanianie neutronów termicznych, odpowiednio dla 		     i 58mCo.

58mCo

58Ni

58Co

59Co

neutrony

prędkie (n,p)

(1-k) a

neutrony

termiczne (n,)

mth

neutrony

prędkie (n,p)

k a

neutrony

termiczne (n,)

gth

IT   9.1 h

EC, +  71.3 d

58Fe

Rys. 3. Schemat aktywacji Ni oraz rozpadu i wypalania produktów aktywacji.

Szybkość reakcji:  a  jest rozumiana jako:

α=Eg∞ϕE σaEdE=ϕfσa

gdzie strumień neutronów prędkich: zdefiniowany jest wzorem (5), natomiast efektywny przekrój czynny: σa musi być liczony dla określonego kształtu widma neutronów prędkich:

σa=Eg∞ϕEσaEdEEg∞ϕEdE=iϕiσa,i				(24)

Przekroje czynne σa,i na reakcję: Nin,pCo dla 6-ciu grup energetycznych (po-dział wg kodu WIMS, Tabela 1) zestawiono poniżej:

Tabela 2. 6-cio grupowe przekroje czynne na reakcję: Nin,pCo.

| Nr. grupy | Emin [MeV] | Emax [MeV] | σa,imbarn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.0655 | 10 | 592.6 | 22.4 |
| 2 | 3.679 | 6.0655 | 451.0 | 18.6 |
| 3 | 2.231 | 3.679 | 187.3 | 13.5 |
| 4 | 1.353 | 2.231 | 34.0 | 2.8 |
| 5 | 0.821 | 1.353 | 5.59 | 0.49 |
| 6 | 0.5 | 0.821 | 0.044 | 0.007 |

Po czasie aktywacji ta zawartości 58Co i 58mCo wynoszą:

Xmta=Xm0e−λm'ta+N1−kαλm'1−e−λm'taXgta=Xg0e−λg'ta+Nαλg'k+1−kλmλm'1−e−λg'ta1λg'−λm'λmXm0−Nα1−kλmλm'⋅e−λm'ta−e−λg'ta		(25)

gdzie:	λg'=λg+σthgnv0, {λm'=λm+σthmnv0 - zmodyfikowane stałe rozpadu, uwzględniające 	wypalanie 58Co i 58mCo w polu neutronów termicznych,

Xg0, Xm0 - początkowe zawartości 58Co i 58mCo przed rozpoczęciem aktywacji.

Proces schładzania po zakończeniu aktywacji opisany jest równaniami:

dXgdt=λmXm−λgXgdXmdt=λmXm					(26)

i dla warunków początkowych: Xg0,Xm0, które są ilościami  58Co oraz 58mCo po zakończeniu aktywacji, rozwiązania układu (26) mają postać:

Xmtc=Xm0e−λmtcXgtc=Xg0e−λgtc+λmλg−λmXm0e−λmtc−e−λgtc		(27)

gdzie:  - czas schładzania detektora.

Po okresie schładzania wykonuje się pomiar aktywności Co; aktywność ta wynosi:

A=λgXgtc

W początkowym okresie po zakończeniu aktywacji, aktywność Co rośnie dzięki rozpadowi metastabilnego , a następnie zaczyna spadać wykładniczo. Czas, po którym aktywność Co osiąga maksimum można oszacować przy pewnych upraszczających założeniach.

Aktywację detektora prowadzi się najczęściej przez czas znacznie krótszy od okresów rozpadu  58Co i 58mCo; przyjmując zerowe warunki początkowe rozwiązania (25) są postaci:

Xgta≈ktaXmta≈1−kta

Wstawiając te wartości, jako wartości początkowe do (27) można znaleźć maksimum  jako funkcji czasu chłodzenia. Funkcja  osiąga minimum dla czasu , spełniającego równanie:

exp−λm−λgtc0=λgλm−kλgλm21−k

i czas ten wynosi: . Tak więc najkorzystniejsze warunki do pomiaru aktywności Co istnieją po upływie około dwóch dni od zakończenia aktywacji.

Błąd zmierzonej wartości strumienia neutronów prędkich wynosi:

Δϕfϕf2=ΔAA2+Δmm2+Δσaσa2+Δtata2+λgtc2			(28)

W porównaniu ze wzorami, opisującymi błędy w rozdziale 5, wzór (28) wymaga jedynie innego określania błędu przekroju czynnego w przypadku, gdy przekrój ten liczony jest dla określonego widma neutronów (wzór (24)):

Δ2σa=iΔ2σa,iϕi/ϕ2

W praktyce, decydujące są dwa składniki błędów: błąd pomiaru aktywności i błąd przekroju czynnego.

D O D A T E K

Dane jądrowe detektora Au:

	Gęstość:

	Gęstość jądrowa:

	Przekroje czynne na reakcję  Aun,γAu:

	Współczynnik Westcott'a:   gTn=1.0042+0.00055⋅Tn−273.15

	Przekroje czynne na reakcję  Aun,γAu:

	Stała rozpadu :

	Makroskopowy przekrój czynny  Au  na pochłanianie:  .

Dane jądrowe detektora Co:

	Gęstość:

	Gęstość jądrowa:

	Przekroje czynne na reakcję  Con,γCo:

σ0=37.4±0.45barns0=1.611±0.032

	Współczynnik Westcott'a:   gTn=1.0

	Przekroje czynne na reakcję  Con,γCo:

	Stała rozpadu :

	Makroskopowy przekrój czynny  Co  na pochłanianie:  .

Dane jądrowe Al jako składnika detektora AlCo:

	Gęstość:

     Makroskopowy przekrój czynny  Al  na pochłanianie:

Dane jądrowe detektora Ni:

	Gęstość jądrowa:  NmNi=0.708E22atg

	Prawdopodobieństwo reakcji Nin,pCo:

	Przekrój czynny na reakcję Nin,pCo:

| E, MeV | 0.10 | 0.76 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sa, mbarn | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 38.0 | 192 | 360 | 420 | 520 |
| Dsa, % | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |

| E, MeV | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sa, mbarn | 584 | 598 | 600 | 589 | 572 | 546 | 502 | 428 |
| Dsa, % | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 18 | 18 |

| E, MeV | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sa, mbarn | 328 | 258 | 212 | 178 | 157 | 142 |
| Dsa, % | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

	Przekrój czynny na reakcję  Con,γCo:

	Przekrój czynny na reakcję  Con,γCo:

	Stała rozpadu :

	Stała rozpadu :

R E F E R E N C J E

[1] 	K. H. Beckurts, K. Wirtz: Neutron Physics; Springer-Verlag; Berlin; 1964

[2] 	Neutron Fluence Measurements; IAEA Technical Reports Series No. 107; Vienna; 1970

[3] 	C. H. Westcott: Effective Cross Section Values for well-moderated Thermal Reactor Spectra; CRRP-960, EANDC (Can) - 4; Chalk River; 1960

[4] 	B. Fastrup, J. Olsen: Measurement of the Thermal and the Epithermal Neutron Flux in the Reactor DR1; Riso Report No. 43; 1962

[5] 	WIMS-D/4 Manual, NEA DATA BANK, 1989.

[6] 	Handbook on Nuclear Activation Data; IAEA Technical Reports Series No. 273; Vienna; 1987

[7] 	W.L. Zijp, J.H. Baard: Nuclear Data Guide for Reactor Neutron Metrology; Nuclear Science and Technology; EUR 7164 EN, Commission of the European Communities; Brussels-Luxembourg; 1981